### 手持水质多参数分析仪ProDSS

产品简介：
•YSI ProDSS便携多参数水质测量仪用于测量 pH、氧化还原电位、溶解氧 （光学传感器）、电导率、浊度、温度、深度。
•ProDSS可应用于地表水、地下水、沿海水域以及水产养殖地， 耐用且可靠的ProDSS 最多可测量 17 个参数，用户可以自行更换传感器。
•ProDSS可自动识别所连接的传感器。
•背光式彩显、大容量记忆存储、便捷的校准步骤、可充电电池以及强大的 PC 端数据管理程序（KorDSS）让用户使用更贴心。
•可选 GPS 功能、传感器探测范围大以及可变换电缆长度使 ProDSS成为了一款全定制产品。
•MS 接头以及外敷橡胶浇注、IP-67 级防水外壳确保了耐久性，即使多年在极端恶劣的现场条件下进行测量。

特点：
•单一电缆通用接口可连接 4 个传感器以及深度传感器中
•可充电锂电池寿命长，为手持主机与传感器供电
•ProDSS可自动识别数字智能传感器和存储校准数据
•用户可自行更换的电缆与传感器使该产品多功能，且减少了主机的停机时间与拥有成本
•大容量记忆存储（＞ 100,000 组数据）带有大量的采样地点列表和数据身份标签功能
•ProDSS带有一款强大的数据管理软件 KorDSS， 该软件具有地理标注功能
•用于PC连接、为ProDSS充电/供电且可直接连接于USB记忆棒的便携式USB连接器
•全球定位系统（GPS）（可选）
•电缆长达 100 米，分为有深度传感器和无深度传感器两种
•外敷橡胶浇注、坚固且 IP-67 防水的外壳， 以及金属、军事规格的导线连接器，以及坚固的钛传感器
•手持装备与 KorDSS 使用多种语言：英语以及中文（简体与繁体）
•保修期：仪器 3 年，电缆和传感器 2 年；pH 以及 pH/ORP 传感器模块 1 年；氨氮、硝氮、氯化物传感器模块 6 个月

参数：
•溶解氧（光学）
•浊度
•pH
•氧化还原电位 / 氧化还原反应
•电导率
•比电导率
•盐度
•总溶解固体
•深度
•氨氮
•氨气
•氯化物
•硝酸盐
•温度 2.技术参数

| 参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧 ％空气饱和度 | 0至500％ | 0.1％或1％（可选） | 0-200％：读数之±1％或1％空气饱和度，以较大者为准；200％-500％：读数之±8％ |
| 溶解氧 毫克/升 | 0至50毫克/升 | 0.1或0.01毫克/升（可选） | 0-20毫克/升：读数之±1％或0.1毫克/升， 以较大者为准；20-50毫克/升：读数之±8％ |
| 温度 | -5至70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 电导率* | 0-200ms/cm | 0.001至0.1ms/cm | 0-100ms/cm读数之±0.5%或0.001ms/cm, 100-200ms/cm读数之1% |
| 盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1%或0.1ppt |
| pH | 0-14 | 0.01 | ±0.2 |
| ORP | -1999mv至1999mv | 0.1mv | ±20mv |
| 浊度 | 0-4000FNU | 0-999FNU:0.01FNU 1000-4000FNU:0.1FNU | 0-999FNU:0.3FNU或读数之±2% 1000-4000FNU:读数之±5% |
| 氨氮** | 0-200 mg/l | 0.01mg/l | 读数之±10%或2mg/l，以较大者为准 |
| 硝氮** | 0-200 mg/l | 0.01mg/l | 读数之±10%或2mg/l，以较大者为准 |
| ProDSS系统说明（仪器、传感器与电缆） |
| 传感器/参数 | 范围 | 准确度 | 分离度 | 单位 |
| 温 度 | -5~70° C (对溶解氧mg/L测量的温度补偿范围： -5~50° C) | ±0.2° C | 0.1° C 或0.1 ° F (用户可选择) | ° C，° F，K |
| pH | 0 ~ 14 pH units | ±0.2 pH units | 0.01 pH units | pH酸碱度符号，pH mV酸碱度平均值 |
| 氧化还原电位 | -1999 ~ 1999 mV | ±20 mV | 0.1 mV | mV毫伏 |
| 溶解氧 | 0 ~ 500%, 0 ~ 50 mg/L | 0 ~ 200%: ±1% 准确率或1% 饱和度，以较大值为准 200 ~ 500%: ±8% 准确度 0 ~ 20 mg/L: ±0.1 mg/L or 1% 准确度,以较大值为准 20 ~ 50 mg/L: ±8% 准确度 | 0.01 mg/L 与0.1%, 或0.1mg/L与 1% (用户可选择) | %饱和度，%当地饱和度，mg/L毫克/升，ppm |
| 气压计 | 375 ~ 825 mmHg | 0 ~ 50 ° C下，±1.5 mmHg | 0.1 mmHg | mmHg, inHg, mbar, psi,kPa, atm |
| 电导率 | 0 ~ 200 mS/cm | 0 - 100 mS/cm: ±0.5% 准确度 或 .001mS/cm, 以较大值为准 100 - 200 mS/cm: ±1.0% 准确度 | 0.001, 0.01 or 0.1 µS/cm(与范围有关) | µS/cm, mS/cm |
| 比电导率* | 0 ~ 200 mS/cm | 0 - 100 mS/cm: ±0.5% 准确度 或 .001mS/cm, 以较大值为准 100 - 200 mS/cm: ±1.0% 准确度. 用户可选择参考温度(15 ~ 25 ° C; 默认 为25 ° C)与补偿系数(0 to 4%/° C; 默认为1.91% | 0.001, 0.01, 0.1 mS/cm | µS/cm或 mS/cm |
| 盐 度 | 0 ~ 70 ppt | ±1.0% 准确度 或 ±0.1 ppt, 以较大值为准 | 0.01 ppt | ppt或PSU |
| 溶解固体总量（TDS）* | 0 ~ 100 g/L | 根据电导率 与用户可选择 的TDS系数计算得出(0.30~1.00; 默认为0.65) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | mg/L, g/L, kg/L |
| 电阻率 | 0 ~ 2 Mohms | ±0.1% 满量程 | 0.001, 0.01, 0.1 ohms | ohm-cm, kohm-cm,Mohm-cm |
| 海水密度* | 0.0 ~ 50.0 sigma, sigma T |  | 0.1 sigma or sigma T | Sigma, Sigma T |
| 浊 度 | 0 ~ 4000 FNU | 0 ~999 FNU: 0.3 FNU 或 ±2% 准确度, 以较大值为准 1000 ~ 4000 FNU: ±5% 准确度 | 0.1 FNU | FNU, NTU |
| 悬浮固体总量（TSS）* | 0 ~ 30000 mg/L | 用户从浊度现场测量与实验室TSS测量中获取样品 | 0.01, 0.1 mg/L | mg/L |
| 氨氮** | 0 ~ 200 mg/L NH4-N | ±10% 准确度 或 2 mg/L, 以较大值为准 | 0.01 mg/L | NH4-N mg/L, NH4-N mV |
| 氨* | 0 ~ 200 mg/L NH3-N |  | 0.01 mg/L | NH3-N mg/L |
| 氯化物** | 0 ~18000 mg/L Cl | ±15% 准确度 或 5 mg/L, 以较大值为准 | 0.01 mg/L | Cl mg/L, Cl mV |
| 硝酸盐** | 0 ~ 200 mg/L NO3-N | ±10% 准确度 或 2 mg/L, 以较大值为准 | 0.01 mg/L | NO3-N, NO3-N mV |
| 深 度 | 0 ~ 328 ft (0 — 100 m) | ±0.013 ft (±0.004 m) 1, 4,与 10 m导线 ±0.13 ft (±0.04 m) 20 m 或更长的导线 | 0.001 m or 0.01 ft | m米, ft英尺 |

| ProDSS系统指标（仪器、传感器与电缆） |
| --- |
| 传感器/参数 | 传感器类别/测量方法 | 校准 | 最大深度 | 保修期 |
| 温 度 | 热敏电阻，装在电导率传感器上 | 不适用 | 100m | 电导率/温度传感器保修期2年 |
| pH | 玻璃灯泡电极, 银-氯化银参比电极与稠化电解液组合 | 1点或2点或3点 | 100m | pH 与 pH/ORP传感器保修期2年；pH 与 pH/ORP传感器模块保修期1年 |
| 氧化还原电位 | 铂带银-氯化银参比 | 1点 | 100m | pH 与 pH/ORP传感器保修期2年；pH 与 pH/ORP传感器模块保修期1年 |
| 溶解氧 | 光学发光~生命周期法 | 1点或2点 | 100m | 光学溶解氧传感器保修期2年；光学溶解氧传感器盖保修期1年 |
| 气压计 |  | 1点 |  | 组装进ProDSS手持装备，保修期3年 |
| 电导率 | 四纯镍电极电导池 | 1点 | 100m | 电导率/温度传感器保修期2年 |
| 比电导率* | 根据电导率与温度计算 | 1点 |
| 盐 度 | 根据电导率与温度计算 | 1点 |
| 溶解固体总量（TDS）* | 根据电导率 与用户可选择的TDS系数计算得出(0.30 ~ 1.00; 默认为0.65) |
| 电阻率 | 根据电导率与温度计算 |
| 海水密度* | Sigma根据盐度、温度与压力（深度）进行计算。SigmaT根据盐度与温度进行计算。 |
| 浊 度 | 浊度—可见光,90°散射 | 1点或2点或3点 |  | 浊度传感器保修期2年 |
| 悬浮固体总量（TSS）* | 用户从混浊度现场测量与实验室TSS测量中获取样品 |
| 氨氮** | 离子选择性电极 | 1点或2点或3点 | 20m | 氨氮传感器保修期2年；氨氮传感器模块保修期6个月 |
| 氨* | 根据氨氮、温度、盐度与pH进行计算 |
| 氯化物** | 离子选择性电极 | 1点或2点或3点 | 20m | 氯化物传感器保修期2年；氯化物传感器模块保修期6个月 |
| 硝氮** | 离子选择性电极 | 1点或2点或3点 | 20m | 硝酸盐传感器保修期2年；硝酸盐传感器模块保修期6个月 |
| 深 度 | 压力传感器 | 1点 |  | 组装进电缆组件。保修期2年 |